Internal / Внутри 							             Checked / Проверил

| Internal air inlets and air exhaust valves open. / Внутренние клапаны подачи и выпуска воздуха открыты. |  |
| --- | --- |
| Main and entry lock equalization valve open on main lock and closed on entry lock. / Балансировочный клапан главного и входного шлюза открыт на главном шлюзе и закрыт на входном шлюзе. |  |
| Internal water drain valves if applicable closed. / Внутренние клапаны спуска воды закрыты (если применимо). |  |
| Oxygen bibs inlet and exhaust valves closed. / Входные и выходные краны на подаче кислорода закрыты. |  |
| Oxygen bibs and hoses in good condition and clean. / Кислородные краны и шланги чистые и в хорошем состоянии. |  |
| Communication in main and entry lock operational. / Связь в главном и входном шлюзе исправна. |  |
| Lights on main and entry lock working. / Освещение в главном и входном шлюзе исправно. |  |
| CO2 scrubber operational. / Скруббер СО2 исправен. |  |
| Medical lock checked clear and closed. / Медицинский шлюз проверен и закрыт. |  |
| Mattress and blankets in place and dry. / Матрас и одеяла на месте и в сухом состоянии. |  |
| Floor decking in position and secure. / Настил пола на месте и закреплен. |  |
| No loose items inside chamber which can be affected by blow down. / Внутри камеры нет незакрепленных предметов, которые могут поменять положение во время продувки. |  |
| Chamber is clean with no oil or flammable materials inside. / Камера чистая, внутри нет масла или горючих материалов. |  |

External / Снаружи							             Checked / Проверил

| Air inlet and exhaust valves closed on main and entry lock. / Клапаны подачи и выпуска воздуха на главном и входном шлюзе закрыты. |  |
| --- | --- |
| Bibs inlet and exhaust valves closed. / Входные и выходные краны на закрыты. |  |
| External water drain valves closed. / Внешние клапаны спуска воды закрыты |  |
| Medical lock clear and closed. / Декомпрессионная камера свободна и закрыта |  |
| Communication to entry and main locks operational. / Связь с главным и входным шлюзами исправна. |  |
| Visual inspection of gauges and pipework for damage on chamber. / Визуальный осмотр на отсутствие повреждений приборов и трубопроводных линий в камере. |  |
| Examine pipework and regulators on HP bank for damage or corrosion. / Осмотр на отсутствие повреждений или коррозии трубопроводных линий и регуляторов батареи ВД |  |
| Check contents of HP bank, record on board and open up to the chamber. / Проверить содержимое батареи ВД, записать на борту и открыть в камеру |  |
| Examine pipework and regulator on O2 bank for damage or corrosion. / Осмотр на отсутствие повреждений или коррозии трубопроводных линий и регуляторов подачи кислорода. |  |
| Check contents of O2 bank, record on board and open up to the chamber. / Проверить содержимое батареи кислородных баллонов, записать на борту и открыть в камеру |  |
| Open bibs inlet and exhaust valves enter main lock and test bibs operational. Repeat operation for entry lock. Once checked close both internal and external bib inlet and exhaust valves. / Открыть входные и выходные краны на линиях в главный шлюз и проверить работу подачи. Повторить указанную операцию для входного шлюза. После проверки закрыть входные и выходные краны внутри и снаружи на линиях. |  |
| Start LP compressor and open up to the chamber. / Запустить компрессор НД и открыть выход в в камеру. |  |
| Check both the LP compressor and the HP bank for a good blow down rate of the main chamber lock. / Проверить компрессор НД и батарею ВД, насколько эффективном осуществляется продувка главного шлюза камеры. |  |
| Close main lock door and blow main chamber lock down to 60ft. Test exhaust valve operational. Blow main lock back down to 60ft. / Закрыть дверь главного шлюза и продуть главный шлюз до 60 футов. Проверить исправность выпускного клапана. Продуть главный шлюз до 60 футов еще раз. |  |
| Test air inlet and exhaust on entry lock checking for good seal on door. Bring entry lock back to surface. / Проверить вход и выход воздуха во входной шлюз и из него и герметичность двери. Вывести входной шлюз обратно на поверхность. |  |
| Prior to the diver entering the entry lock the main lock can be brought up to 40ft. / Прежде чем водолазы войдут во входной шлюз, главный шлюз может быть поднят до глубины 40 футов. |  |
| Once the diver is in the entry lock open O2 inlet and exhaust to entry lock. / После входа водолаза во входной шлюз, откройте подачу и выпуск кислорода во входной шлюз. |  |
| When both locks are equalized and the diver has transferred through, open the O2 inlet and exhaust to main lock and close O2 to entry lock. / Когда давление в обоих шлюзах уравновешено, и водолаз прошел из одного в другой, откройте подачу и выход кислорода в главный шлюз и перекройте подачу кислорода во входной шлюз. |  |
| Instruct diver to close main lock door and bring the entry lock to surface paying attention that a good seal is achieved. / Дайте команду водолазу закрыть дверь главного шлюза и выведите входной шлюз на поверхность, контролируя герметичность. |  |
| Remove any wet clothing or booties from entry lock and clean out. / Уберите мокрую одежду или обувь из входного шлюза и выполните уборку. |  |