| Оборудование для обеспечения безопасных условий труда |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование: | Измерительное оборудование |  | Технологическая карта № |  | 1101 |
| Стандарт: | EN 50014:1997 +A1 + A2 EN EN 50018:2000 EN 50020:2002 |  | Дополнитель-ная информация: |  | Поставщик: Draeger X-AM 7000 |
| Работа в условиях запыленности и (или) загазованности |  |  |  |  |  |
| Описание изделия: |  | Мультигазоанализатор |  |  |  |

| Описание: |  |
| --- | --- |
| Газоанализатор Dräger X-am 7000 может использоваться для контроля загазованности при входе в ограниченные пространства. Он рассчитан на обнаружение высоких концентраций метана и сероводорода (H2S). Рекомендуется, чтобы на борту каждого судна имелся такой прибор. Инфракрасный взрывозащищенный сенсор не переключается на об.% (т.е. от 0 до 100% НПВ). Второй сенсор реагирует на концентрации углеводородов и H2S до 1000 част./млн. а дисплее отображается максимальное значение "Max. Value" вкупе со звуковым сигналом (имеется функция его отключения клавишей) о пиковых концентрациях > 1000 част./млн. Рекомендуемые уставки: Метан 30 / 70% НКПР, H2S, и 100 и 999 част./млн.). Техобслуживание: перед началом проекта и периодически (особенно по H2S посредством баллона на борту). |  |

Применение

Газоанализатор необходимо использовать перед входом в ограниченное пространство и в течение всего периода нахождения в нем.

Опасные факторы

- Перед использованием, газоанализатор должен быть откалиброван.

- Пользователь должен знать, как правильно и безопасно пользоваться этим прибором

- Сигнал низкого содержания кислорода устанавливается при концентрации ≤ 19,5 об.% O2.  Однако не рекомендуется входить в пространства, где уровень кислорода равен или ниже ≤ 20,5 об.%

- Сигнал высокого содержания кислорода устанавливается при концентрации ≥ 23,5 об.% O2.  Однако не рекомендуется входить в пространства, где уровень кислорода равен или выше 21,5 об.%.

Использование

- Ежегодно газоанализатор должен проходить обслуживание и калибровку в независимой сторонней специализированной организации.

Обязательное ношение

Нет данных

Обучение/правила пользования

Работодатель обязан обучить одного или нескольких работников применению газоанализаторов на уровне эксперта, и в особенности обучить назначенных работников обращению с данным мультигазоанализатором.

Срок годности

Датчик недостатка кислорода должен ежегодно проходить обслуживание и калибровку в независимой сторонней специализированной организации.

Время хранения

Нет данных

Принадлежности

- Зарядное устройство

- Калибровочный переходник

- Зажим

- Никель-кадмиевый аккумулятор

Техническое обслуживание

- Должно выполняться техником аттестованной сторонней организации.

- Оборудование должно проходить регулярный осмотр и проверку на исправность, результаты должны быть записаны на доске и в инструкции по эксплуатации, прежде чем оборудование может быть использовано.

- Газоанализатор должен храниться в чехле.

- Прибор должен храниться в чистом, сухом и нормальном климате, т.е. в прохладном и сухом месте, вдали от опасных веществ, защищенным от света и источников тепла.

Утилизация

Мультигазоанализатор, включая никель-кадмиевый аккумулятор и принадлежности, подлежат утилизации в соответствии с утвержденной процедурой.