| Измерительное оборудование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование: | Кислородный анализатор |  | Технологическая карта № | 1101 |  |
| Стандарт: | EN 50014:1997 +A1 + A2 EN EN 50018:2000 EN 50020:2002 |  | Дополнитель-ная информация: | Поставщик: подлежит согласованию Взрывобезопасный: II 2G EEx ia IIC T4 PTB 04 ATEX 2048 CSA, Класс 1, Раздел 1, Группы A, B, C и D по стандартам США и Канады |  |
| Работа в условиях запыленности и (или) загазованности |  |  |  |  |  |
| Описание изделия: |  | Анализатор недостатка кислорода |  |  |  |

| Описание: |  |
| --- | --- |
| Измеряемый газ: O2 Кислород Диапазон измерения: 0-40 об.% Решение: 0,1 об.% O2 Принцип обнаружения: Гальваническая ячейка Метод отбора проб Диффузия Индикация сигнала тревоги: СИД, прерывистый зуммер, мигающий дисплей, вибрация и сообщение об ошибке Уставки аварийной сигнализации: (1) Сигнал тревоги ≤ 19,5 об.% O2 (2) Сигнал тревоги ≥ 23,5 об.% O2 Вне диапазона ≥ 40 об.% O2 Виды сигналов тревоги: - 2-ступенчатый сигнал тревоги - Сигнал неисправности: подключение датчика, низкий заряд батареи - Калибровка вне диапазона сигналов тревоги Свойства: - Водонепроницаемость Рабочая температура: от -20° до +50° C, макс. 90% RH (без конденсации влаги и с конденсацией влаги) Время срабатывания: 30 сек (T 90) Время работы: около 3000 часов без звукового сигнала и подсветки |  |

Применение

Анализатор недостатка кислорода должен использоваться в ситуациях, где потребление кислорода превышает его приток (поступление свежего воздуха).

Анализатор недостатка кислорода должен быть использован перед входом в замкнутые пространства и во время нахождения в них.

Анализатор недостатка кислорода должен быть использован перед входом на склад хранения газовых баллонов (не открытого типа) с кислородом, в места, где проходят шланги с кислородом и во время нахождения в таких местах.

Опасные факторы

- Анализатор недостатка кислорода является моно-анализатором и должен использоваться совместно с другими газоанализаторами.

- Сигнал низкого содержания кислорода устанавливается при концентрации ≤ 19,5 об.% O2.  Однако не рекомендуется входить в пространства, где уровень кислорода равен или ниже ≤ 20,5 об.%

- Сигнал высокого содержания кислорода устанавливается при концентрации ≥ 23,5 об.% O2.  Однако не рекомендуется входить в пространства, где уровень кислорода равен или выше  21,5 об.%.

Использование

- Всегда перед использованием необходимо проверить исправность Анализатора недостатка кислорода на свежем воздухе. На свежем воздухе показания могут колебаться на + / – 0,1%.

- Если показание прибора отличается более чем на + или – 0.1%, анализатор недостатка кислорода следует отдать на обслуживание и перекалибровку. До проведения обслуживания или перекалибровки пользоваться анализатором недостатка кислорода не следует.

- Обслуживание и калибровку анализатора недостатка кислорода должна ежегодно проводить независимая организация.

Обязательное ношение

Нет данных

Обучение/правила пользования

Работодатель обязан обучить одного или нескольких работников до владения газоанализаторами на уровне эксперта, и в особенности обучить назначенных работников обращению с анализатором недостатка кислорода RKI OX-01.

Срок годности

Обслуживание и калибровку анализатора недостатка кислорода должна ежегодно проводить независимая организация.

Срок хранения

Нет данных

Принадлежности

- Зарядное устройство

- Калибровочный переходник

- Зажим

- Никель-кадмиевый аккумулятор

Техническое обслуживание

- Должно выполняться техником аттестованной сторонней организации.

- Оборудование должно проходить регулярный осмотр и проверку на исправность, результаты должны быть записаны на доске и в инструкции по эксплуатации, прежде чем оборудование может быть использовано

- Анализатор недостатка кислорода должен храниться в чехле.

- Прибор должен храниться в чистом, сухом и нормальном климате, т.е. в прохладном и сухом месте, вдали от опасных веществ, защищенным от света и источников тепла.

Утилизация

Анализатор недостатка кислорода, включая никель-кадмиевый аккумулятор и принадлежности, подлежат утилизации в соответствии с утвержденной процедурой.